Präanalytikhandbuch

-Version B vom 01.01.2012-

Zentrum für Laboratoriumsdiagnostik

Medizinisches Zentrum Harz GmbH

# Gliederung : Präanalytikhandbuch

- Definition Präanalytik

- Anforderung von Laboruntersuchungen

- Patientenvorbereitung und Blutentnahme

- Untersuchungsmaterialien und Besonderheiten

- Probentransport und Probenbehandlung

- Einflussgrößen und Störfaktoren

- Behandlung von Störfaktoren

- Probenlagerung

- Qualitätssicherung

1.Definition Präanalytik

Die Erstellung eines aussagekräftigen Laborbefundes mit einem hohen Grad an Zuverlässigkeit hängt maßgeblich von der Gewinnung des Untersuchungsmaterials, seiner Aufbewahrung und seiner Übermittlung an das Labor ab – damit von Faktoren, die vor der eigentlichen Laboranalyse liegen. An den komplexen Prozessen ist Praxis-, Transport- und Laborpersonal beteiligt.

Diese Prozesse werden unter dem Begriff „Präanalytik“ zusammengefasst. Dies beinhaltet die richtige Indikationsstellung, korrekte Vorbereitung des Patienten, Auswahl der geeigneten Probenart sowie den Transport der Untersuchungsmaterialien im ordnungsgemäßen Probenbehälter.

Ziel dieses Handbuches ist es daher, Qualitätsstandards für die präanalytische Phase zu definieren, bei deren Einhaltung Fehler vermieden werden können.

2.Anforderung von Laboruntersuchungen

Die Anforderung von Laboruntersuchungen ist eine Maßnahme mit diagnostisch-therapeutischen Konsequenzen und damit eine ärztliche Verordnung. Im Besonderen gilt das für Anforderungen in der Blutgruppenserologie. Hier handelt es sich bei gleichzeitiger Anforderung von Blutprodukten aus dem Depot des Labors um Rezepte, die generell vom Arzt zu unterschreiben sind.

Die Anforderungen erfolgen über die Belege, die von unserer Einrichtung zu beziehen sind. Nachforderungen zu Laboraufträgen können telefonisch über die Nr. 03943-611851 unter Angabe von Patientendaten beauftragt werden.

Folgende Belegarten/Begleitscheine kommen zum Einsatz:

Beleg 1: Kombibeleg A4 ( Überweisungsschein für

Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung (10)

Beleg 2: Überweisung  A5 ( Überweisungsschein für

Laboratoriumsuntersuchungen als Auftragsleistung (10)

Beleg 3: Bunte Karte A5 ( Medizinisches Zentrum Harz GmbH

Beleg 4: IGEL-Schein ( Individuelle Gesundheitsleistungen

Begleitschein:

Anforderungsschein-Allergiediagnostik (als Begleitschein zum Überweisungsschein (10))

Für Privatpatienten können alle Belege genutzt werden. PRIVAT muss aber deutlich gekennzeichnet bzw. notiert werden.

NOTFALLANFORDERUNGEN

( auf allen Anforderungen Notfall deutlich kennzeichnen (markieren oder draufschreiben) und  Kurrierfahrer oder MTA darauf hinweisen.

Probenidentifikation:

Auf dem Laborbeleg werden folgende Angaben gefordert:

Im Allgemeinen werden die Patientendaten von der Chipkarte eingedruckt oder müssen manuell eingetragen werden!

Kassenpatient:

- Krankenkasse

- Name, Vorname, Geburtsdatum des Versicherten

- Adresse des Versicherten

- Kassennummer

- Versichertennummer

- Status

- Betriebsstättennummer

- Arzt-Nr.

- Datum

- Kurativ oder Präventiv

- Ggf. Kennziffer

- Barcode (Auftragsnummer)

- Arztstempel und Unterschrift

- Auf Beleg 1 bzw. 2( zusätzlich Geschlecht, Uhrzeit und Datum der Abnahme, Befundübermittlung an …

Privatpatient:

-	Name, Vorname, Geburtsdatum des Versicherten

- Adresse des Versicherten bzw. Hinweis für Rechnungslegung

- Arzt-Nr.

-	Datum der Abnahme

- Geschlecht

- Barcode (Auftragsnummer)

- Arztstempel und Unterschrift

- Auf Beleg 1 bzw. 2( zusätzlich Geschlecht, Uhrzeit und Datum der Abnahme, Befundübermittlung an …

Der Name des Patienten ist ebenfalls auf den Proben zu notieren!

In den Praxen, welche per DFÜ an das Labor angeschlossen sind, sind zur Probenidentifikation die Anforderungsbelege und die dazu gehörigen Proben mit den entsprechenden Barcodes (Auftragsnummer) zu versehen, welche im Labor angefordert werden können. Auf die Proben müssen die Barcodes in Längsrichtung gerade auf das Probengefäß aufgeklebt werden, so dass der Strichcode ohne Drehung des Röhrchens von oben nach unten gelesen werden kann.

Auf Beleg 1:

Die Beauftragung einer Untersuchung erfolgt durch Markieren der gewünschten Untersuchung in dem Markierungsfeld, das sich unmittelbar vor dem Analysennamen im unteren Teil befindet. Die Markierung kann mit Kugelschreiber erfolgen; rote Farbe darf nicht verwendet werden. Wichtig ist, dass das Markierungsfeld vollständig und deutlich ausgefüllt ist. Zusätzliche Untersuchungen sind oben in das Auftragsfeld einzutragen.

Auf Beleg 2:

Die Anforderungen werden in den Bereich „Auftrag“ eingetragen.

Für zusätzliche Mitteilungen kann das Feld „Diagnose“ oder „Befund“ genutzt werden.

Angaben für gezielte Untersuchungen bzw. Spezialfragestellungen können sein:

- Diagnose und klinische Fragestellung bei speziellen klinisch-chemischen und mikrobiologischen Untersuchungen

- Sammelmenge und –zeit bei Untersuchungen aus Sammelurin

- Körpermaße bei Clearance-Untersuchungen bzw. MDRD-Formel

- bekannte Antikoagulantientherapie

- Sauerstofftherapie, Belastung bei Blutgasuntersuchungen, Körpertemperatur

- Medikationen

Das Labor benötigt diese Angaben zur medizinischen Beurteilung der Befunde und zur situationsgerechten Reaktion auf ungewöhnliche Befunde. Durch sorgfältiges Bearbeiten dieses Teils einer Anforderung werden unnötige Rückfragen vermieden und ungewöhnliche Befunde können überprüft und sofort an den Einsender weitergeleitet werden.

Gründe für die Nichtbearbeitung von Untersuchungsaufträgen sind:

- fehlende oder falsche Identifikation (nach der Rechtssprechung gilt die Bearbeitung unzureichend beschrifteter Proben als Organisationsverschulden des Labors.)

- Probe ohne Anforderung oder Anforderungsbeleg ohne Probe

- falsches oder ungeeignetes Prüfmaterial

- zu wenig Untersuchungsmaterial im Verhältnis zum Antikoagulanz in der Monovette

- falsche Lagerung des Materials (z. B. gefrorenes EDTA- oder Vollblut)

- bei Überschreitung von Zeitgrenzen (z.B. NH3-Bestimmung)

- bei stark hämolytischem, lipämischem oder ikterischem Material in Ab-

hängigkeit vom Parameter

- Probe im Labor oder auf dem Transport verunglückt

In allen Fällen erfolgt bei bekanntem Einsender durch die Mitarbeiter des Labors eine Information (telefonisch, per FAX oder durch Befundkommentar) und es wird um Neueinsendung des Auftrages gebeten.

Bei unzureichendem Prüfmaterial wird vom Labor mit dem Einsender geklärt (sofern dieser erreichbar ist), welche Untersuchungen bearbeitet werden sollen.

Das korrekte Ausfüllen der Anforderungsformulare und die eindeutige, verwechslungsfreie Probenidentifikation durch den Einsender sind Voraussetzungen für die korrekte Bearbeitung und die schnelle Übermittlung von Laborbefunden!!!

3. Patientenvorbereitung und Blutentnahme

Die Vorbereitung des Patienten ist abhängig von der Art des Untersuchungsgutes und den Analyten.

Die Stauung bei der Venenpunktion ist nach Ansetzen des 1.Röhrchens zu lösen. Die Röhrchen sind bis zur vorgegebenen Markierung zu füllen. Die Füllhöhe ist insbesondere bei Zitrat- und EDTA-Röhrchen exakt einzuhalten, um das korrekte Mischungsverhältnis zu gewährleisten. Röhrchen mit Antikoagulantienzusatz müssen direkt nach Füllung durch mehrmaliges Schwenken unter Vermeidung von Schaumbildung gemischt werden.

Das Zentrum für  Laboratoriumsdiagnostik verwendet z.B. das Monovettensystem   der  Firma  Sarstedt und das Vacutainersystem der Firma Becton Dickinson zur Probennahme.  Die  Monovettensorten sind durch die unterschiedlich farblich gekennzeichneten Verschlusskappen zu unterscheiden. Neben den Antikoagulanzien wie EDTA, Heparin oder Citrat werden verschiedene Zusätze bei der Probengewinnung verwendet.

Um sicherzustellen, dass die Zusätze eindeutig identifiziert und nicht verwechselt werden, ist folgender Farbcodes vorgegeben:

Firma Sarstedt:						  Deckelfarbe:

| Serum-Monovette (7,5ml Z-Gel) (Kinder 1,1ml) | braun |
| --- | --- |
| Serum-Monovette (Vol. 9 ml / kein Zusatz) | weiß |
| Serum-Monovette ( 9 ml / Immunhämatologie) | grau |
| EDTA-Monovette (EDTA KE 2,7 ml) (Kinder 1,3ml) | rot |
| Urin-Monovette (Vol. 10 ml) | gelb |
| Coagulations-Monovette (9NC / 3 ml bzw. 1,4ml) | grün |
| Blood Gas Monovette (LH 2ml) | orange |
| Sedivette (BSR) (4NC / 3,5ml) | lila |
| Fluorid-Monovette (2,7ml / FE) | gelb |

Firma Becton Dickinson:			           	              Deckelfarbe:

| Serum-Vacutainer (Vol. 9 ml / kein Zusatz) (Blutgruppe / Kreuzprobe) | rot |
| --- | --- |
| EDTA- Vacutainer (EDTA KE 2,7 ml) | lila |
| Coagulations- Vacutainer (Coagulation / 3 ml) | hellblau |
| Serum-Vacutainer -Gel | gelb-orange |
| BSR Coagulations-Vacutainer | schwarz |
| Fluorid-Vacutainer | grau |

Firma Kabe:                                                                                    Deckelfarbe:

| BSR-Microvette 200 | lila |
| --- | --- |
| EDTA-Röhrchen (GK 15 EDTA 200µl) | rot |
| Serum-Röhrchen (GK 150 SE 200µl) | weiß |

Bei der Abnahme mehrerer Röhrchen sind Röhrchen ohne Zusätze immer vor Röhrchen mit Zusätzen abzunehmen.

Folgende Reihenfolge der Blutentnahme ist zu empfehlen:

  - Blutkultur

  - Vollblut zur Serumgewinnung

  - Citratblut (Gerinnung, Blutsenkung)

  - Heparinblut

  - EDTA-Blut (Hämatologie, Blutgruppenserologie)

Fluoridblut(Glukose,Laktat)

Blutgewinnung

- venöse Blutentnahme

Probenentnahmezeitpunkt zwischen 06:00 und 09:00 Uhr, letzte Nahrungsaufnahme und Alkoholaufnahme am Vorabend (am nüchternen Patienten = für bestimmte Untersuchungen und für Vergleichsmessungen wichtig)

Empfehlung: Gefäßpunktion am liegenden Patienten vornehmen

Wahl einer möglichst weitlumigen Punktionskanüle, kurze Stauungszeit (30 – 45 s), Einfluss exogener Faktoren beachten (diagnostische Maßnahmen),Tagesrhythmik (z.B. HB, Eisen, Phosphat, PTH, Cortisol) bei Abnahme beachten, Probennahme bei Pharmakotherapie unmittelbar vor der nächsten Gabe oder im Konzentrationsmaximum (Antibiotika).

- aus Kathetern und bei Infusionen:

Eine Blutentnahme aus Verweilkathetern oder Dauerinfusionskanülen sollte nur im Ausnahmefall erfolgen. Die ersten 5 – 10 ml Blut sind zu verwerfen. Die Entnahmestelle und die Art der Infusion ist dem Labor mitzuteilen. Schwerwiegende präanalytische Interferenzen können bei Kontamination von

Laborproben mit Infusionslösungen entstehen. Folgen können sein: Verdünnung der zu bestimmenden Analyte bzw. falsch-hohe Konzentrationen durch Infusionslösungen (Glukose, Elektrolyte), oder Interferenzen bei der Messung (z.B. durch Dextrane, Citrat). Besonders problematisch ist die Blutgewinnung für Gerinnungsparameter bei  Katheterpflege mit Heparin.

Genaue Kenntnisse über die Bedeutung der einzelnen präanalytischen

Faktoren bilden die Grundlage für die Genauigkeit der Analysenergebnisse.

Die Blutentnahme sollte nach Möglichkeit immer unter standardisierten Bedingungen erfolgen, um präanalytische Fehlerquellen zu vermeiden.

- Kapillarblut:

( kapillare Blutentnahme bei Kindern, zur Blutzucker- und HBA1c-Kontrolle, bei Patienten unter Chemotherapie und im Ausnahmefall bei Patienten mit schlechten Venenverhältnissen

Nicht quetschen! Gewebsflüssigkeit verfälscht sonst die Werte. Entnahme erfolgt für Blutgase nach Hyperämisierung mit Finalgon aus dem Ohr, Kapillare luftblasenfrei vollständig füllen, mischen, verschließen.

Optimales Probenvolumen:

Aufgrund der technischen Weiterentwicklung der Analytik sind die benötigten Probenmengen während der vergangenen Jahre drastisch gesunken. Bei Annahme eines Hämatokrits von 50% und einem Sicherheitsbedarf für Wiederholungen und Folgeuntersuchungen können folgend Standardblutmengen empfohlen werden:

Klinische Chemie,

Infektionsserologie und Immunologie: 1 – 2 Monovetten Vollblut

Hämatologie:                                       1 Monovette EDTA-Blut

Hämostaseologie (Gerinnung):           1 Monovette Zitratblut bei Basisdiagnostik, 2.Röhrchen bei

Spezialdiagnostik

Blutgruppenserologie:                         1 Monovette Vollblut, evtl. EDTA-Blut zur Abklärung von  Antikörpern

Bei zu geringer Probenmenge erfolgt eine Rücksprache mit dem Einsender bzw. ein Befundkommentar.

4.Untersuchungsmaterialien und Besonderheiten

Versanduntersuchungen

Das Untersuchungsmaterial für Untersuchungen in Fremdlabors, welche nicht in unserem Laborkatalog zu finden sind,  ist im Labor zu erfragen (Telefonnummer: 03943-611852 oder 03943-611851) oder im evtl. vorhandenem Analysenverzeichnis aus Göttingen nachzuschlagen.

Venenblut ohne Zusatz, Serum:

Die Mehrzahl der Untersuchungen wird aus Serum in Röhrchen mit Trenngel

durchgeführt Für die Serumgewinnung wird Vollblut ohne Zusätze entnommen. Die Probe kann erst  nach der Durchgerinnung (mind.30 min) zentrifugiert werden.

.

EDTA-Blut:

Blutbild, Zytochemie, einzelne Medikamente (Cyclosporin, Tacrolimus), Malaria, Mononukleose-Schnelltest, Ammoniak, Antikörperdifferenzierung(Blutgruppe), Molekulargenetik (PCR -separates Röhrchen, unkontaminiert) ACTH,  Renin,  HLA B27

Zitratblut:

- Zitratblut für Gerinnungsuntersuchungen (9NC, grüner Deckel):

Gerinnungsstatus,Thrombozytenaggregationstest (zusätzliches Röhrchen),C1-Esterase-

Inhibitor - Aktivität

- Zitratblut für BSR (4NC, lila Deckel)

Lithium-Heparin-Blut:

Blutgase (Säurebasenstatus – venös)

Natrium-Fluorid-Blut:

Glukose, Lactat

Punktate:

- für Gelenkpunktat steriles Röhrchen

- für Zellzahl EDTA-Röhrchen verwenden

- Punktate für mikrobiologische Untersuchungen in extra sterile Röhrchen

Spontanurin:

-  frischer Morgenurin (Mittelstrahlurin) für qualitative und quantitative      Laboruntersuchungen

-  rascher Transport ins Labor

-  kontaminationsfreie Probengewinnung (speziell für Drogenscreening)

Urikult:

Uricultröhrchen: Träger mit der Gelbeschichtung in Urinbecher eintauchen (kontaminationsfrei) und gleich wieder verschließen, wird im Labor bei 37°C bebrütet

Datum und Uhrzeit unbedingt vermerken

Sammelurin:

Die Mehrzahl der Bestimmungsverfahren im Urin bezieht das Ergebnis auf die Tagesausscheidung. Sammelmenge und Sammelvolumen müssen dem Labor mitgeteilt werden.

Für exakte Ergebnisse ist eine fehlerfreie Einhaltung der Sammelperiode erforderlich. Die Patienten müssen entsprechend aufgeklärt werden. Die Sammelperiode (24 h) beginnt nach dem 1. Morgenurin, danach Sammlung aller Urinportionen und endet mit dem Morgenurin des nächsten Tages. Wird nur eine Teilmenge ins Labor gegeben, Gesamturinmenge vorher gut durchmischen. Der Patient soll währen der Sammelzeit ausreichend trinken (1,5-2l). Spezielle

Diätvorschriften sind einzuhalten. Sammelgefäße können im Labor mit oder ohne Zusatz angefordert werden.

Besondere Sammelbedingungen:

- Urin zur Porphyrindiagnostik lichtgeschützt und kühl sammeln

- Zur Bestimmung von Katecholaminen, VMS und 5-HIES  Zusatz von 10 ml

HCL (Labor) erforderlich

- Für Stoffwechseluntersuchungen Zusatz von 2 Tropfen Chloroform zu 10 ml Urin spätestens vor dem Probenversand  durch das Labor (Labor muss informiert werden ob es schon erfolgt ist.)

Stuhl:

-     Für qualitative Untersuchungen wird ca. 1 g bzw. 1 ml Stuhlprobe im entsprechenden Gefäß

benötigt. Rascher Transport ins Labor.

- Okkultes Blut im Stuhl wird in 3 Proben (aufgetragen auf einem entsprechenden Testbriefchen) von aufeinander folgenden Tagen bestimmt. Vor Licht und Wärme schützen.

Diätvorschriften beachten (3d vor Beginn schlackenreiche Kost, keine rohen Fleischprodukte,

kein Vitamin C, keine eisenhaltigen Präparate).

-       Für mikrobiologische Untersuchungen extra ca. 1 ml Stuhlprobe einsenden

Sputum:

In Sputumbecher aushusten lassen. Keinen Speichel einsenden!

Wund-Abstriche für aerobe und anaerobe Bakterien :

Blaues Abstrich-Röhrchen verwenden.

Mit dem Watteträger Haut- bzw. Schleimhaut-Läsionen kräftig abstreichen und  den Watteträger

dann in das halbfeste Transportmedium im Röhrchen zurückstecken. Dadurch wird die Stabilität

von  anaeroben und empfindlichen Erregern gewährleistet.

Nasenspülflüssigkeit:

Zur Schnelltestung auf RS-Virus- und Influenza-Virus A/B-Antigen:

Steriles Röhrchen verwenden. Rascher Transport ins Labor.

Biopsie, Gewebe:

Probe in sterile, klare Röhrchen geben.

Katheterspitzen, Drainagespitzen:

Ca. 3 cm abschneiden und in sterile Röhrchen  geben

5. Probentransport und Probenbehandlung

Laborproben können beim Transport in vielfältiger Weise beeinflusst werden. Probentransportzeiten sind daher so kurz wie möglich zu halten. Es muss sichergestellt sein, dass die Gefäße dicht verschlossen sind. Der Transport der Proben durch unseren Kurierfahrer erfolgt in entsprechenden, gekühlten Transportbehälter.

Notfallproben sind immer dem Kurierfahrer mit dem Hinweis darauf direkt zu übergeben, oder  ins Labor zu bringen und hier einer MTA mit dem Hinweis Notfall zu übergeben.

In der täglichen Routinearbeitszeit  erfolgt Probentransport und Befundverteilung  durch unsere Kurierfahrer zu den bekannten Zeiten.

Bei Nichtbedarf des Kuriers ist das Labor aus organisatorischen Gründen umgehend zu informieren.      .

Außerhalb dieser Kurierfahrten können Proben selbstverständlich jederzeit persönlich in unserem Labor abgegeben werden.

Versandmaterial wie Tüten o.ä. sind im Labor telefonisch, oder besser schriftlich anzufordern.

Untersuchungen in Fremdlaboratorien werden über das Labor versandt.

Die Stabilität einer Messgröße während der präanalytischen Phase wird von der Temperatur, der mechanischen Belastung und der Zeit bestimmt. Neben anderen Faktoren ist die Zeit wesentlich für evtl. Veränderungen verantwortlich.

Die Blutentnahmen sollten daher dem Transport so zeitnah wir nur möglich erfolgen!!!

Es ist ebenfalls darauf zu achten, dass die Laborproben niemals dem direkten Sonnenlicht auszusetzen sind. Auch der Luftkontakt der Probe ist zu vermeiden.

Die Stabilität von hämatologischen, klinisch-chemischen, immunologischen und hämostaseologischen Parametern kann bei pathologischen Blutproben Abweichungen von den normalen Zeit- und Temperaturverhalten aufweisen (Glukoseabfall bei Leukozytose; Ammoniakanstieg bei erhöhter

GGT). Wichtig ist auch die kürzere Stabilität hämostaseologischer Parameter in Proben unter Heparintherapie.

Stabilität besonders empfindlicher Analyte

Hier einige Beispiele für besonders empfindliche Analyte:

Analyt Stabilität im Vollblut

NH3 EDTA-Blut <30min

Homocystein, NSE Vollblut < 1h

Folsäure Vollblut < 2h

Gerinnung Zitratblut < 4h

Zentrifugation und Probensplitting

Durch die Zentrifugation erfolgt die Trennung in Serum/Plasma und feste Blutbestandteile.

Vollblutproben zur Serumgewinnung sind nach Abschluss der Gerinnung (ca.30 min) zu zentrifugieren.

Die Zentrifugation von Blutproben zur Serumgewinnung erfolgt 5min bei 4000 U/min.

Zur Gewinnung plättchenarmen Plasmas zentrifugiert man 10min bei 3000 U/min.  Im Regelfall erfolgt die Zentrifugation bei einer Temperatur von 15 –25 °C.

Im Anschluss an die Zentrifugation erfolgt die Probenverteilung.

Eventuell zu versendende Proben werden hier zum Versand vorbereitet. Hilfreich ist hierfür ein extra Probenröhrchen für den Versand.

Anschließend folgt die Bearbeitung in den Analysengeräten.

Zur Lagerung für spätere Untersuchungen werden Proben im Kühlschrank oder eingefroren aufbewahrt (je nach offener Analyse). Nach dem Auftauen ist das sorgfältige „über Kopf“- Mischen eingefrorener Proben vor der Bearbeitung sehr wichtig.

Notfallproben werden bevorzugt bearbeitet und direkt verteilt.

6.Einflussgrößen und Störfaktoren

Einflussgrößen

bedingen bereits in vivo Veränderungen des zu analysierenden Parameters und werden in veränderliche (Ernährung, Fasten, Alkohol, Körpergewicht, Körperlage, Muskelmasse und körperliche Aktivität, Klima, Höhenlage, Tagesrhythmik, Pharmaka) und unveränderliche (Geschlecht, Alter, Rasse, Erbfaktoren) Größen unterschieden.

Alter und Geschlecht:

Eine Reihe von Messgrößen zeigt eine Alters- und Geschlechtsabhängigkeit. Bei Markierung des Geschlechts und Angabe des Geburtsdatums auf dem Anforderungsbeleg wird im Befundausdruck – soweit bekannt – der alters- und geschlechtsspezifische Referenzbereich dargestellt.

Ernährung, Koffein, Alkohol und Rauchen:

Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr beeinflussen klinisch-chemische Messgrößen ebenso wie  Rauchen und Alkoholkonsum. Zu unterscheiden ist dabei zwischen Akut- und Langzeiteffekten. Die Veränderung von Parametern nach Nahrungsaufnahme ist abhängig von der Art der Nahrung und der Zeitspanne bis zur Probennahme.

Empfehlung: Probennahme nach 12-stündiger Nahrungs- und Alkoholkarenz.

Raucherstatus vermerken.

Körperlage und körperliche Aktivität:

Bei körperlicher Aktivität werden akute Konzentrationsveränderungen von Serummessgrößen durch Verschiebung von Wasser und niedermolekularen Substanzen aus dem Intravasal- in den Interstialraum verursacht. Die Veränderung der Körperlage, längere Venenstauung sowie repetierter Faustschluss („Pumpen“) führen ebenfalls über diesen Mechanismus zu Konzentrationsveränderungen. Als Folge nimmt die Konzentration von Proteinen und proteingebundenen Analyten um 10 – 15 % zu. Starke körperliche Belastung kann auch zu einer erhöhten Ausscheidung von Blutzellen und Proteinen mit dem Urin führen. Die Konzentration von Kreatinkinase und anderen Muskelstoffwechselparametern schwankt in Abhängigkeit von Muskelmasse und Trainingszustand.

Empfehlung: Blutentnahme im Liegen oder Sitzen nach 10 min körperlicher Ruhe.

Zirkadiane  und sonstige Rhythmen:

Zahlreiche Messgrößen zeigen Tagesschwankungen ihrer Konzentration in biologischen Proben. Zum Teil wird diese Tagesrhythmik sogar diagnostisch verwertet (Cortisol 08:00 gegen 22:00 Uhr). Veränderungen in der Größenordnung von mindestens 50 % vom Tagesmittelwert gibt es auch bei folgenden Analyten: Aldosteron, Eisen, Prolactin, Renin und Testosteron. Zirkadiane Rhythmen können dabei auch durch andere Einflussgrößen überlagert werden. Daneben sind jahreszeitliche Einflüsse (z. B. höhere 25-OH-Vitamin D3 - Werte im Sommer) zu berücksichtigen. Im Verlauf des Menstruationszyklus kommt es aufgrund der veränderten Hormon-Ausschüttung ebenfalls zu signifikanten Änderungen von Analyten. Für Hormonspiegelbestimmungen sollte das Blut immer in der Follikelperiode entnommen werden.

Empfehlung: Blutentnahme bei Vergleichsmessungen zur gleichen Tageszeit,

Angabe der Abnahmezeit auf dem Anforderungsbeleg.

Drug monitoring (TDH)

Blutentnahmen im Rahmen eines therapeutischen drug monitorings (TDH) sollten in der Regel in der Steady-state-Phase erfolgen (Antiepileptika, orale Antikoagulantien). Für Antibiotika sind Tal- und Peakwerte zur Therapiesteuerung sinnvoll. Potentiell störende Medikamente sollten erst nach der Blutentnahme verabreicht werden bzw. rechtzeitig vor Untersuchungen abgesetzt werden (z. B. Antihypertensiva vor Bestimmung der Urinkatecholamine). Ebenso sollte die Blutentnahme vor potentiell störenden diagnostischen oder therapeutischen Eingriffen durchgeführt werden (z.B. PSA-Bestimmung vor Prostatapalpation; CK-Bestimmung vor i.m.-Injektion).

Empfehlung: Zeitplan für TDM-Blutentnahmen, Blutabnahme vor Eingriff

Störgrößen

üben ihrerseits Einfluss auf das Analysenergebnis aus. Sie können körpereigener oder körperfremder Natur sein. Beispiele für körpereigene Störfaktoren sind Konzentrationsveränderungen, bedingt durch den Übertritt erythrozytärer Bestandteile (LDH, Kalium) in das Serum bei Hämolyse.  Pharmakotherapie, Beimengungen zur Probe wie Pilze, Bakterien oder Antikoagulantien sind Beispiele für exogene Störgrößen.

Lipämische Probe:

Stark lipämische Proben stören photometrische Verfahren durch die Trübung .Bei der Elektrolytmessung mittels ionenselektiver Elektroden kommt es durch Wasserverdrängung zu Fehlmessungen und durch Probeninhomogenitäten und physiko-chemische Mechanismen kommt es zu Konzentrationsveränderungen.

Merke: Die Trübung einer Probe ist klinisch bedeutsam und wird daher vom Labor im Befund

mitgeteilt. Bei Überschreitung gewisser Grenzkonzentrationen kann kein zuverlässiges

Analysenergebnis erhalten werden.

Ikterische Probe:

Stark ikterische Proben interferieren bei photometrischen Verfahren.

Merke: Bei Überschreitung gewisser verfahrensabhängiger Grenzkonzentrationen kann für

bestimmte Analyte kein zuverlässiges Ergebnis erhalten werden (Befundkommentar).

Hämolytische Probe:

Durch Hämolyse und Freisetzung intrazellulärer Bestandteile verändert sich die Konzentration von Serumanalyten  (z.B. Kalium, NSE,  LDH, ASAT). Hämolyse interferiert auch optisch mit verschiedenen Verfahren (direktes Bilirubin).

Äußere Einflüsse wie intensive Stauung, zu starkes Aspirieren, Schütteln, Abkühlen bzw. Erwärmen von Proben kann artifiziell zur Hämolyse führen.

Merke: Im Befundkommentar erfolgt eine Mitteilung, wenn das Ergebnis durch Hämolyse

beeinflusst sein kann. Bei Überschreitung von Grenzwerten kann für bestimmte Analyte

kein zuverlässiges Ergebnis erhalten werden.

Störungen durch Antikörper:

Kälteagglutinine, Kryoglobuline, EDTA-abhängige Antikörper, heterophile AK und Autoantikörper  können zu Fehlbestimmungen bei unterschiedlichen Analysenverfahren führen (Hämatologie, Blutgruppenserologie).

Merke: Soweit bekannt, sind solche Störeinflüsse dem Labor bei der Anforderung mitzuteilen.

Bei unerwarteten oder widersprüchlichen , wie auch zur Interpretation von Laborergebnissen kann über die Telefonnummer 03943-611855 Rücksprache mit der Chefärztin Fr.Dr.Königsmark gehalten werden.

Im Laborkatalog sind auch verschiedene Bemerkungen zu den

einzelnen Parametern zu finden!

7. Behandlung von Störfaktoren

An den einzelnen Laborarbeitsplätzen liegen Arbeitsanweisungen, die die Messung von Problemproben regeln. Die analytische Bearbeitung solcher Proben nimmt allerdings deutlich mehr Zeit in Anspruch. In den entsprechenden Arbeitsanweisungen ist das Verhalten nach Erkennung von Störgrößen festgelegt. Ebenso ist festgelegt ab welcher Grenze eine Analyse nicht mehr durchführbar ist. Eine entsprechende Dokumentation erfolgt im  der Befundeingabe. In Ausnahmefällen erfolgt ebenfalls eine telefonische Benachrichtigung.

8. Probenlagerung

Im Anschluss an die analytische Phase erfolgt eine Archivierung der Serumproben in Tagesracks.  Somit ist jederzeit eine Wiederfindung und Identifizierung der Proben für Kontrolluntersuchungen oder Nachforderungen lagerungsstabiler Parameter möglich. Es gelten folgende Aufbewahrungszeiten:

Serumproben für Klinische Chemie, Immunologie und Infektionsserologie       6-7 Tage(4°C)

Blut zur Blutgruppenserologie                                                                             1 Woche(RT)

Citratplasma für Gerinnungsuntersuchungen                                                         1 Tag (RT)

EDTA-Blut für die Hämatologie                                                                              2 Tage(RT).

Nach Ablauf dieser Lagerfristen werden die Laborproben als C-Abfall (infektiös), oder als B-Abfall entsorgt. Die Abfall-Sammel-Behälter sind bruch- und stichfest und werden täglich entsorgt.

9. Qualitätssicherung

Ziel aller präanalytischen Bemühungen ist ein analytisch richtiger Laborbefund in kurzer Antwortzeit  beim Einsender. Diesem Ziel dient die Erfassung von Transportzeiten (Differenz zwischen Blutentnahme und Ankunft der Probe im Labor) sowie der präanalytischen und analytischen Bearbeitungszeit im Labor.

Routinebefunde werden nach Freigabe aller Ergebnisse im Labor gedruckt und für die per DFÜ angeschlossenen Ärzte über eine zeitl. Abfrage bereitgestellt. Ebenfalls sind die Befunde im Internet/Intranet des Harzklinikums als HTML-Befund zu erhalten. Die Befunde werden täglich 1- bis 2-mal per Kurierdienst versandt.

Entsprechend der vereinbarten Alarmwertliste wird der Einsender vorab über extreme Wertelagen telefonisch unterrichtet.

Notfallanforderungen werden schnellstmöglich bearbeitet; in Abhängigkeit vom Anforderungsprofil sollten die Antwortzeiten 40 min nicht überschreiten, sofern das Material den MTA’s in die Hände gegeben wird.

Bei Überschreitung kritischer Zeitgrenzen bzw. anderer Störgrößen, die zu einer

medizinisch-relevanten Verfälschung der Ergebnisse führen können, werden Ergebnisse kommentiert bzw. mit dem Einsender besprochen.

Telefonische Rückfragen:

Da wir ständig bemüht sind,  unsere Qualität und unseren Service zu verbessern, rufen Sie uns bei Rückfragen, Problemen oder Reklamationen bitte an.

Tel.:03943/611855 oder 03943/611856 : Arzt oder Naturwissenschaftler für Fragen und Probleme zu klinisch-chemischen und blutgruppenserologischen Laborbefunden

Tel.:03943/611855 oder 03943/611853 : Arzt oder MTLA für Fragen und Probleme zu mikrobiologischen Laborbefunden

Freigegeben am: 01.01.2012                durch Chefärztin  Fr.Dr.Königsmark